驻马店市中医院医疗设备购置

医用控温仪（新生儿亚低温）技术参数配置及资金预算表

| 设备名称 |  | 医用控温仪（新生儿亚低温） |  | 数量： 壹台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 进口/国产/无要求：国产 |  |
| 申请科室 |  | 新生儿科 |  |  |  |
| 资金预算(万元) |  | 10万 |  |  |  |
| 主要技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内 容 |  |  |  | 备注 |
| 1 | 制冷方式：压缩机制冷 |  |  |  |  |
| 2 | 通道数：双通道 |  |  |  |  |
| 3 | ▲水温设定范围：5.0℃～39.0℃，步进0.1℃。 |  |  |  |  |
| 3.1 | 体温设定范围：30.0～38.5℃，步进0.1℃。 |  |  |  |  |
|  | 具有胸腹躯干毯，股动脉毯，控温帽，控温毯及全身毯等多种毯型可选。 |  |  |  |  |
|  | 主界面具有患者体温变化趋势提示功能。 |  |  |  |  |
|  | ▲设备可实时显示患者体温、目标体温、水温全过程变化曲线。 |  |  |  |  |
|  | ▲智能操作：≥7寸彩色液晶触摸屏，操作简单方便。 |  |  |  |  |
|  | 数据存储和导出功能：设备可查阅和保存至少5000小时患者治疗数据，也可以导出供临床研究使用。 |  |  |  |  |
|  | ▲体积小巧，体积≤400×260×285mm，重量≤13kg。 毯面材料亲肤不致敏，须提供生物相容性检测报告。 设备使用有效期限：≥7年，须提供产品说明书佐证。 |  |  |  |  |