驻马店市中医院血液净化室水处理机采购需求

一、目前我院血液净化室水处理机需更换纯水机反渗透膜、石英砂、活性炭等耗材，耗材名称及规格型号数量如下，

| 序列 | 耗材名称 | 数量 | 单位 | 型号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石英砂 | 12 | 袋 | 1-2、2-4 | 水处理机 | 费森尤斯 | 1865 |
| 2 | 锰砂 | 1 | 袋 |  | 水处理机 | 费森尤斯 | 1865 |
| 3 | 活性炭 | 6 | 包 | 1050 | 水处理机 | 费森尤斯 | 1865 |
| 4 | 进口反渗膜 4840 | 5 | 支 | 500L/h | 水处理机 | 费森尤斯 | 500L/h |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

- 具体要求：

- 项目用途说明：更换水处理机配套耗材，使透析用水产水品质达到相关标准（总氯＜0.1mg/L，硬度＜17.1mg/L，化学污染物22项指标全部符合透析用水行业标准），保证透析病人安全有效的透析治疗。所有产品需匹配设备型号：德国费森尤斯AquaB PLUS 2500.

- 2.详细技术要求、参数及产品资料等：

- 活性炭:

1.椰壳，酸洗.

2.碘吸附值≥1000

3.粒度：4-8目

4.活性炭出水总氯含量<0.1 mg/L

5.装填与清洗：装填体积为罐体60%–70%，充分浸泡排气后，正反冲洗至出水无色无颗粒。更换后需检测COD（化学需氧量）和TOC（总有机碳），确保无有机物泄漏。质保使用3年以上，确保水处理机出水水质满足血液净化室用水标准。

- (2)反渗膜 :

- 稳定脱盐率≥99.3%

- 渗透用水电导率＜5us/cm;

- 总氯＜0.1mg/L;

- 内毒素＜0.25EU/ml;

- 细菌总数＜100CFU/ml;

- 化学污染物符合SIO13959对重金属、氟化物、硝酸盐等的限值；

- 产水量500L/H；操作/运行压力 2-4bar；反渗透系统的回收率应符合设计值的75%-85%）。

(3)、石英砂、锰砂要求质量稳定，具有质检报告及涉水批件:

（1）石英砂的粒径应符合GB/T 14684-2011或SJ/T 3328-2016标准，确保有效拦截悬浮物、泥沙等杂质。通常要求石英砂纯度≥99%，避免引入重金属等污染物。 更换后需进行正反冲洗，直至出水浊度≤1 NTU；

（2）锰砂过滤器的标准要求：锰砂（天然锰砂）需确保进水铁含量<0.3 mg/L、锰含量<0.1 mg/L时，出水铁锰浓度≤0.05 mg/L。需定期反洗，防止板结，反洗强度一般为15–20 L/(s·m²)。

- 售后服务条件及交货日期（或工期）：

（1）所有产品包安装调试，透析用水品质符合透析用水相关行业标准（YY0793.2-2023血液透析和相关治疗用液体的制备和质量管理，2021版血液净化标准操作规程等）。

（2）更换的所有组件质保期3年，（相关检测指标质保期内必须符合透析用水相关行业标准 。相关检测指标：总氯＜0.1mg/L，硬度＜17.1mg/L，化学污染物22项指标全部符合透析用水行业标准）。

（3）给科室提供维修服务的工程师须有血透室品牌水处理维修经验。

（4）日常故障由维修工程师指导科室技师10分钟之内解决。无法电话指导解决的故障，12小时内解决故障。

（5）每半年对设备进行一次专业参数校准，并给出专业维修报告。

（6）业绩要求:由于血透临床治疗的实效性强,须提供全国血透科室同等类项目施工的证明材料（合同，中标通知书或发票等，并提供科室联系人联系方式以备查验）。

（7）替换下来的医疗废物公司负责带走处理。

- 3、设备间场地位于医院血液净化室水处理间，报价前请勘察现场，提供更换方案，要求更换耗材时不能损坏、污染室内地板，堵塞下水道。

- 联系人：许老师17603962198。

4、本项目含安装费、运费、人工费、垃圾清运费等，报价时需要标识品牌、型号、单价等基本信息：其他材料质保3年。