| 建议招标控制价：800万元 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.5T磁共振成像系统 |  |  |
| 序号 | 内 容 | 备注 |
| ★1 | 总体要求：为保证技术的先进性，投标产品需要具备NMPA医疗器械认证的高端1.5T超导磁共振。GE品牌需要提供具备Air ReconDL技术 平台的Voyager系列机型、飞利浦品牌需要提供具备干磁体技术Ambition系列机型，西门子品牌须提供具备Biomatrix技术平台的Flow系列机型、联影须提供具备Deep Recon技术的680系列机型，其他品牌须提供同档次具有最新人工智能和深度学习技术平台的机型。磁共振系统的核心部件：超导磁体，梯度线圈、梯度功率放大器，射频线圈，射频功率放大器为自主研发，与磁共振整机系统为同一品牌。 |  |
| 2 | 磁体系统： |  |
| 2.1 | 磁体类型：超导磁共振 |  |
| 2.2 | 磁场强度：1.5T |  |
| 2.3 | 磁体制造商：磁体与磁共振整机系统为同一品牌制造商 |  |
| 2.4 | 液氦容量≤1000L |  |
| 2.5 | 液氦消耗量(正常使用):液氦密封设计，无液氦损失(液氦免费保用10 年，厂家需提供承诺书) |  |
| 2.6 | 检查孔径：≥60cm |  |
| ★2.7 | 磁体重量(含液氦):≤3500kg |  |
| ★2.8 | 裸磁体长度：≤150cm |  |
| 2.9 | 磁体长度(含外壳):≤175cm |  |
| 2.10 | 5高斯线(轴向):≤4m |  |
| 2.11 | 5高斯线(径向):≤2.5m |  |
| 2.12 | 屏蔽方式：主动屏蔽 |  |
| 2.13 | 抗外界电磁干扰屏蔽技术：具备 |  |
| 2.14 | 匀场方式：主动+被动 |  |
| 2.15 | 磁场均匀度：保证值 |  |
| 2.16.1 | 10cm DSV:≤0.02ppm |  |
| 2.16.2 | 20cm DSV:≤0.075ppm |  |
| 2.16.3 | 30cm DSV:≤0.25ppm |  |
| 2.16.4 | 40cm DSV:≤0.75ppm |  |
| 2.17 | 磁场稳定度(随时间):<0.1 ppm/h |  |
| 2.18 | 三维动态匀场：具备 |  |
| 2.19 | 靶向匀场技术：具备 |  |
| 2.19.1 | 头颈靶向匀场：具备(出示Datasheet或系统扫描界面截图为证) |  |
| 2.19.2 | 体部靶向匀场：具备(出示Datasheet或系统扫描界面截图为证) |  |
| 2.19.3 | 心脏靶向匀场：具备(出示Datasheet或系统扫描界面截图为证) |  |
| 2.19.4 | 足踝靶向匀场：具备(出示Datasheet或系统扫描界面截图为证) |  |
| 2.19.5 | 绝对靶向匀场：具备(出示Datasheet或系统扫描界面截图为证) |  |
| 3 | 梯度系统： |  |
| 3.1 | 梯度主动屏蔽技术：具备 |  |
| 3.2 | 梯度线圈制造商：梯度线圈与磁共振整机系统为同一品牌制造商 |  |
| 3.3 | 梯度线圈冷却方式：水冷 |  |
| ★3.4 | 最大梯度场强mT/m:≥45 |  |
| ★3.5 | 最大梯度切换率T/m/s:≥200 |  |
| 3.6 | 从0到61mT/m最短爬升时间：≤0.28ms |  |
| 3.7 | 梯度功率放大器制造商：梯度功率放大器与磁共振整机系统为同一品牌制 造商 |  |
| 3.8 | 梯度功率放大器冷却方式：水冷 |  |
| 3.9 | 梯度功放最大输出电压：≥1200V |  |
| 3.10 | 梯度功放最大输出电流：≥330A |  |
| 3.11 | 最小FOV:≤5mm |  |
| 3.12 | 最大FOV:≥500mm |  |
| 3.13 | 最小2D层厚：≤0.1mm |  |
| 3.14 | 最小2D层厚：≤0.05mm |  |
| 3.15 | 最大采集矩阵：≥1024 |  |
| 3.16 | 最高层面内分辨率：≤0.015mm |  |
| 4 | 射频发射系统： |  |
| 4.1 | 射频类型：数字化实时控制 |  |
| 4.2 | 射频信号双频传输技术：具备 |  |
| 4.3 | 相位控制精度：≤0.006° |  |
| 4.4 | 发射带宽：≥500 kHz |  |
| ★4.5 | 发射功率：≥15KW |  |
| 4.6 | 射频放大器冷却方式：水冷 |  |
| 4.7 | 射频放大器制造商：射频放大器与磁共振整机系统为同一品牌制造商 |  |
| 5 | 射频接收系统： |  |
| 5.1 | 射频接收系统通道数(以产品DATASHEET中数值为准):≥96 |  |
| ★5.2 | 单个扫描野内一次扫描最大通道数(以产品Datasheet中数值为准):≥24 |  |
| 5.3 | 射频接收带宽：≥500kHz |  |
| 5.4 | 接收机动态范围：≥150dB |  |
| 5.5 | MR信号模数转换器采样率：≥120MHz |  |
| 5.6 | MR信号模数转换器的物理位置：磁体间内 |  |
| 5.7 | MR信号从磁体间到设备间的信号传输方式：数字信号传输 |  |
| 5.8 | 同时可连接的线圈数量：≥4个 |  |
| 5.9 | 多线圈组合成像技术：具备 |  |
| ★5.10 | 同时连接并参与成像线圈数量：≥4个 |  |
| 5.11 | 正交发射/接收体线圈：具备 |  |
| 5.12 | 头颈联合矩阵线圈：≥16通道 |  |
| 5.13 | 全脊柱矩阵线圈：≥24通道 |  |
| 5.14 | 体部矩阵线圈(组合):≥24通道 |  |
| 5.15 | 全腹矩阵线圈(组合):≥24通道 |  |
| 5.16 | 胸部(心脏)矩阵线圈(组合):≥24通道 |  |
| 5.17 | 全神经(头颈脊柱一体化)线圈(组合):≥40通道 |  |
| ★5.18 | 最新一代超柔线圈平台：西门子提供Contour平台线圈，GE提供Air平台线圈，联影提供SuperFlex平台线圈；其余品牌，没有超柔线圈，需要提 供，肩关节、膝关节、足踝、腕关节原厂专用关节线圈(通道数≥8)。 |  |
| 5.19 | 脊柱线圈连接：无线直连技术 |  |
| 5.20 | 乳腺专用线圈：≥16通道 |  |
| ★5.21 | 以上所有线圈为磁共振整机品牌自主生产：具备 |  |
| 6 | 成像序列和技术： |  |
| 6.1 | 自旋回波(SE)序列族： |  |
| 6.1.1 | 单回波SE序列：具备 |  |
| 6.1.2 | 多回波SE序列，最多支持32个回波：具备 |  |
| 6.1.3 | 快速自旋回波TSE序列：具备 |  |
| 6.1.4 | 重T2加权TSE序列：具备RESOTRE或FRFSE或DRIVE |  |
| 6.1.5 | 2D高带宽TSE序列：具备 |  |
| 6.1.6 | 3D可变翻转角TSE序列：具备，SPACE或CUBE或VISTA |  |
| 6.1.7 | 快递反转TSE序列重T1加权：具备TurboIR |  |
| 6.1.8 | 2D和3D HASTE序列：具备 |  |
| 6.1.9 | TGSE序列：具备 |  |
| 6.2 | 梯度回波(GRE)序列族： |  |
| 6.2.1 | 2D/3D扰相梯度回波：2D/3D FLASH |  |
| 6.2.2 | T1加权3D高分辨动态成像：具备，3D VIBE或LAVA-XV或4D THRIVE |  |
| 6.2.3 | 腹部扫描多期动态扫描层面精准对位技术：具备 |  |
| 6.2.4 | 多回波聚合序列：具备，MEDIC或MERGE或m-FFE |  |
| 6.2.5 | 磁化率准备2D/3D梯度回波序列：具备 |  |
| 6.2.6 | 磁化率准备3D梯度双回波序列： |  |
| 6.2.7 | 平面回波2D/3D EPI序列：具备 |  |
| 6.2.8 | 多次激发分段读出EPI序列：具备 |  |
| 6.2.9 | 双稳态自由进动序列：具备 |  |
| 6.2.10 | 2D/3D稳态自由进动序列：具备 |  |
| 6.2.11 | 镜像稳态自由进动序列：具备 |  |
| 6.3 | 并行采集技术： |  |
| 6.3.1 | 图象域并行采集：具备 |  |
| 6.3.2 | K-空间域并行采集：具备 |  |
| 6.3.3 | 两个相位编码方向同时加速算法：具备 |  |
| 6.3.4 | 与并行采集技术兼容的射频线圈：具备 |  |
| 6.3.5 | 与并行采集技术兼容的扫描序列：具备 |  |
| 6.3.6 | 并行采集外部校准技术：具备 |  |
| 6.3.7 | 并行采集集成式内部校准技术：具备 |  |
| 6.3.8 | 并行采集数据集自校准技术：具备 |  |
| 6.4 | 脂肪/水抑制技术： |  |
| 6.4.1 | 水脂分离成像技术：具备 |  |
| 6.4.2 | 反转恢复脂肪抑制技术：具备 |  |
| 6.4.3 | 反转恢复水抑制技术：具备 |  |
| 6.4.4 | 选择性脂肪/水激发技术：具备 |  |
| 6.4.5 | 频率选择饱和脂肪抑制技术：具备 |  |
| 6.4.6 | 频率选择翻转恢复脂肪抑制技术：具备 |  |
| 6.5 | 伪影抑制技术： |  |
| 6.5.1 | TSE序列K空间螺旋采集运动伪影抑制技术：具备 |  |
| 6.5.1.1 | 可用于T2W成像：具备 |  |
| 6.5.1.2 | 可用于T1W成像：具备 |  |
| 6.5.1.3 | 可用于STIR成像：具备 |  |
| 6.5.1.4 | 可用于水抑制成像：具备 |  |
| 6.5.1.5 | 支持并行采集：具备 |  |
| 6.5.1.6 | 支持门控出发：具备 |  |
| 6.5.2 | 前瞻性运动伪影抑制：具备 |  |
| 6.5.3 | 膈肌导航伪影技术：具备 |  |
| 6.5.4 | 结合2D TSE高带宽和VAT技术的金属伪影抑制：具备 |  |
| 6.5.5 | 结合2D TSE和SEMAC的金属伪影抑制技术：具备 |  |
| 7 | 扫描参数： |  |
| 7.1 | 自旋回波最短TR(256×256矩阵):≤2.8ms |  |
| 7.2 | 自旋回波最短TE(256×256矩阵):≤1.9ms |  |
| 7.3 | 快速自旋回波最短TR(256×256矩阵):≤4.8ms |  |
| 7.4 | 快速自旋回波最短TE(256×256矩阵):≤1.9ms |  |
| 7.5 | 快速自旋回波最大回波链：≥1024 |  |
| 7.6 | 快速自旋回波最小回波间隙(256×256矩阵):≤1.94ms |  |
| 7.7 | 2D梯度回波最短TR(256×256矩阵):≤1.33ms |  |
| 7.8 | 2D梯度回波最短TE(256×256矩阵):≤0.62ms |  |
| 7.9 | 3D梯度回波最短TR(256×256矩阵):≤1.12ms |  |
| 7.10 | 3D梯度回波最短TE(256×256矩阵):≤0.24ms |  |
| 7.11 | EPI平面回波最短TR(256×256矩阵):≤5ms |  |
| 7.12 | EPI平面回波最短TE(256×256矩阵):≤1.6ms |  |
| 7.13 | 最高EPI因子：≥256 |  |
| 7.14 | 单次激发DWI-SE-EPI弥散序列最短TE,b=1000,128矩阵：≤52ms |  |
| 7.15 | 最大采集弥散加权b值：≥10000 |  |
| 8 | 神经系统成像： |  |
| 8.1 | 快速2D TSE和GRE序列成像：具备 |  |
| 8.2 | TES运动伪影抑制成像：具备 |  |
| 8.3 | 基于EPI弥散成像：具备 |  |
| 8.4 | 弥散成像一次扫描最多采集多个b值：≥16个 |  |
| 8.5 | 基于EPI脑灌注成像：具备 |  |
| 8.6 | 基于EPI脑功能成像：具备 |  |
| 8.7 | 基于3D ASL脑灌注成像：具备 |  |
| 8.8 | 3D等体素颅脑成像：具备 |  |
| 8.9 | 可用于T1W成像：具备 |  |
| 8.10 | 可用于T2W成像：具备 |  |
| 8.11 | 可用于水抑制成像：具备 |  |
| 8.12 | 逐层匀场技术：具备 |  |
| 8.13 | 3D TOF成像：具备 |  |
| 8.14 | 全脊柱成像：具备 |  |
| 8.15 | 2D/3D多回波合并T2成像：具备 |  |
| 8.16 | 3D脊髓成像：具备 |  |
| 8.17 | PSIF脊柱高分辨弥散：具备 |  |
| 8.18 | 3D双稳定自由进动成像：具备 |  |
| 8.19 | 高分辨3D内耳成像：具备 |  |
| 8.20 | 双翻转恢复3D成像：具备 |  |
| 8.21 | 多次激发分段读出弥散成像：具备 |  |
| 8.22 | 磁敏感加权成像：具备 |  |
| 8.23 | 可兼容并行采集：具备 |  |
| 8.24 | 实时磁矩图成像技术：具备 |  |
| 8.25 | 实时相位图成像技术：具备 |  |
| 8.26 | 原始图像成像技术：具备 |  |
| 8.27 | minMIP图像成像技术：具备 |  |
| 9 | 血管成像： |  |
| 9.1 | 3D增强血管成像：具备 |  |
| 9.2 | 造影剂达到时间预测技术：具备 |  |
| 9.3 | 造影剂实时跟踪触发技术：具备 |  |
| 9.4 | 2D/3D时飞法(TOF)血管成像：具备 |  |
| 9.5 | 门控法TOF/PC血管成像：具备 |  |
| 9.6 | 相位对比(PC)血管成像：具备 |  |
| 9.7 | 静脉成像技术：具备 |  |
| 9.8 | 倾斜优化非饱和激励(Tone)技术：具备 |  |
| 9.9 | 磁化转移(MTC)技术：具备 |  |
| 10 | 心脏成像： |  |
| 10.1 | 心脏形态学成像：具备 |  |
| 10.2 | 心脏电影成像：具备 |  |
| 10.3 | 心脏灌注成像：具备 |  |
| 10.4 | 心律不齐抑制技术：具备 |  |
| 10.5 | 放射状k空间采集技术：具备 |  |
| 10.6 | 黑血与运动校正技术结合进行血管腔/壁成像技术：具备 |  |
| 10.7 | 回顾性门控心脏电影成像：具备 |  |
| 10.8 | 自动辅助扫描参数设置：具备 |  |
| 10.9 | 自动设置心脏采集时间窗：具备 |  |
| 10.10 | 自动计算TI翻转恢复时间：具备 |  |
| 10.11 | 相位敏感反转恢复序列用于自动心肌活性评估(PSIR):具备 |  |
| 10.12 | 不打药冠状动脉成像：具备 |  |
| 11 | 体部成像： |  |
| 11.1 | 膈肌导航成像：具备 |  |
| 11.2 | 相位导航成像：具备 |  |
| 11.3 | 逐层匀场成像：具备 |  |
| 11.4 | 屏气T1脂肪抑制成像：具备 |  |
| 11.5 | 屏气T2脂肪抑制成像：具备 |  |
| 11.6 | 自由呼吸T1成像：具备 |  |
| 11.7 | 自由呼吸T2成像：具备 |  |
| 11.8 | 屏气3D水脂肪分离成像：具备 |  |
| 11.9 | 在线自动计算脂肪含量：具备 |  |
| 11.10 | MR结肠造影技术：具备 |  |
| 11.11 | 多b值体部弥散成像：具备 |  |
| ★11.12 | 高b值弥散图像拟合，最高b值：具备，≥5000 |  |
| 11.13 | 肝脏T1加权3D高分辨动态成像：具备 |  |
| 11.14 | 多期动态扫描层面精准对位技术：具备 |  |
| 11.15 | 全身弥散成像软件包：具备 |  |
| 11.16 | 同相位/去相位水脂分离技术：具备 |  |
| 11.17 | MR胰胆管造影技术(2D/3D):具备 |  |
| 11.18 | 2D高分辨乳腺形态学成像：具备 |  |
| 11.19 | 3D双侧乳腺同时成像：具备 |  |
| 11.20 | 硅胶植入物评估成像：具备 |  |
| 11.21 | 支持自动或手动调节频率获得最佳硅胶信号：具备 |  |
| 12 | 肿瘤成像： |  |
| 12.1 | 肾脏动态增强成像：具备 |  |
| 12.2 | 在线定量分析，包含：:具备 |  |
| 12.3 | 流入\流出分析：具备 |  |
| 12.4 | 达峰时间分析：具备 |  |
| 12.5 | 正增强积分(PEI):具备 |  |
| 12.6 | EPI单次激发前列腺弥散成像：具备 |  |
| 12.7 | EPI多次激发前列腺弥散成像：具备 |  |
| 12.8 | 全身压脂成像：具备 |  |
| 12.9 | 全身类PET成像：具备 |  |
| 12.10 | 在线自动拼接：具备 |  |
| 13 | 骨肌成像： |  |
| 13.1 | 高分辨2D薄层成像：具备 |  |
| 13.2 | 3D各向同性容积成像序列：具备 |  |
| 13.3 | 高分辨率颈髓成像：具备 |  |
| 13.4 | 全脊柱成像：具备 |  |
| 13.5 | 图像无缝拼接软件包：具备 |  |
| 13.6 | 关节软骨成像：具备 |  |
| 13.7 | TMJ成像：具备 |  |
| 14 | 静音平台： |  |
| 14.1 | 梯度系统硬件静音技术：具备 |  |
| 14.2 | 声阻尼材料技术：具备 |  |
| 14.3 | 真空隔绝腔设计的硬件静音技术：具备 |  |
| 14.4 | 自动防止梯度线圈共振的序列优化技术：具备 |  |
| 14.5 | 全静音平台适用范围：(提供Datasheet证明) |  |
| 14.6 | 全静音平台可用于T1对比：满足 |  |
| 14.7 | 全静音平台可用于T2对比：满足 |  |
| 14.8 | 全静音平台可用于Darkfluid对比：具备 |  |
| 14.9 | 全静音平台可用于SWI对比：具备 |  |
| 14.10 | 全静音平台可用于TSE序列：具备 |  |
| 14.11 | 全静音平台可用于GRE序列：具备 |  |
| 14.12 | 全静音平台可用于DWI序列：具备 |  |
| 14.13 | 全静音平台可以应用于3D T1加权超短TE序列：具备 |  |
| 14.14 | 可以降低90%以上噪声声压：具备 |  |
| 15 | 人工智能成像平台： |  |
| ★15.1 | 深度学习重建技术：西门子提供Deep Resolve平台，GE提供Air Recon 平台，联影提供Deep Recon平台，飞利浦SmartSpeed平台。 |  |
| 16 | 金属植入物成像平台： |  |
| 16.1 | 金属植入物专用扫描流程：具备 |  |
| 16.2 | 支持SAR值限制设置：具备 |  |
| 16.3 | 支持B1场强度限制设置：具备 |  |
| 16.4 | 支持扫描时间限制设置：具备 |  |
| 16.5 | 植入物扫描序列优化，射频脉冲能量降低50%:具备 |  |
| 16.5.1 | 头部优化序列：具备 |  |
| 16.5.2 | 心脏优化序列：具备 |  |
| 16.5.3 | 脊柱优化序列：具备 |  |
| 16.5.4 | 膝关节优化系列：具备 |  |
| 17 | 交互式操作界面： |  |
| 17.1 | 具备扫描控制，图像处理，阅片，报告，照相及图像分发一站式集成工 作环境：具备 |  |
| 17.2 | 用户界面语言支持简体中文：具备 |  |
| 17.3 | 图像马赛克浏览：具备 |  |
| 17.4 | 4D数据集专用浏览工具：具备 |  |
| 17.5 | 伪彩图生成工具：具备 |  |
| 17.6 | ROI/VOI统计工具：具备 |  |
| 17.7 | 2D/3D失真校正：具备 |  |
| 17.8 | 图像滤波：具备 |  |
| 17.9 | 平均曲线分析：具备 |  |
| 17.10 | 脊柱解剖结构标记技术：具备 |  |
| 17.11 | 支持直接连接DICOM协议激光相机：具备 |  |
| 17.12 | 虚拟胶片技术：具备 |  |
| 17.13 | 照相打印与其他工作流并行：具备 |  |
| 17.14 | DICOM 3.0标准接口：具备 |  |
| 18 | 图像后处理平台： |  |
| 18.1 | MPR后处理技术：具备 |  |
| 18.2 | MIP后处理技术：具备 |  |
| 18.3 | minMIP后处理技术：具备 |  |
| 18.4 | VRT后处理技术：具备 |  |
| 18.5 | 曲面重建后处理：具备 |  |
| 18.6 | 图像融合后处理：具备 |  |
| 18.7 | 在线自动图像拼接后处理：具备 |  |
| 18.8 | 在线自动减影后处理：具备 |  |
| 18.9 | 在线自动计算ADC map图：具备 |  |
| 18.10 | 在线自动计算高b值弥散：具备 |  |
| 18.11 | 在线自动血管MIP后处理技术：具备 |  |
| 18.12 | 在线自动标准差计算用于区分动脉、静脉：具备 |  |
| 18.13 | 在线自动电影播放工具：具备 |  |
| 19 | 扫描检查环境： |  |
| ★19.1 | 垂直移动时扫描床最大承重：≥250Kg |  |
| 19.2 | 扫描床移动精度：≤0.5mm |  |
| 19.3 | 最大扫描范围：≥150cm |  |
| 19.4 | 扫描床最大水平移动范围：≥210cm |  |
| 19.5 | 扫描床最大水平移动速度：≥200mm/s |  |
| 19.6 | 最低床位：≤52cm |  |
| 19.7 | 自动步进扫描床：具备 |  |
| 19.8 | 患者专用防磁耳机、呼叫按钮：具备 |  |
| 19.9 | 特定吸收率SAR实时连续监控显示装置：具备 |  |
| 19.10 | 紧急制动系统：具备 |  |
| 19.11 | 照明、通风、通话、背景音乐：具备 |  |
| 19.12 | 患者监视CCTV系统：具备 |  |
| 19.13 | 一键升床：具备 |  |
| 19.14 | 一键进床：具备 |  |
| 19.15 | 一键退床：具备 |  |
| 20 | 计算机控制系统： |  |
| 20.1 | 计算机CPU:Xeon W第10代(≥6核) |  |
| 20.2 | 计算机主频：≥3.5GHz |  |
| 20.3 | 计算机内存：≥32 GB |  |
| 20.4 | 计算机硬盘类型：SSD固态硬盘 |  |
| 20.5 | 计算机硬盘容量：≥960 ·GB |  |
| 20.6 | 显示器尺寸：≥24英寸 |  |
| 20.7 | 显示器分辨率：1920x 1200 |  |
| 20.8 | GPU:具备 |  |
| 20.9 | 显示器自动背光控制，长期亮度稳定：具备 |  |
| 20.10 | 图像重建速度(256×256矩阵，100%FOV):≥37,900幅/秒 |  |
| 20.11 | 图像重建速度(256×256矩阵，25%FOV):≥157,800幅/秒 |  |
| 20.12 | 最多并行处理扫描与重建数据组数：≥12组 |  |
| ★21 | 绿色节能技术：具备 |  |
| 22 | 其他附属设备 |  |
| 22.1 | 原厂线圈专用储存车：具备 |  |
| 22.2 | 线圈支架：具备 |  |
| 22.3 | 水冷机：具备 |  |
| 23 | 其他配套设备 |  |
| 23.1 | 机房装修屏蔽：具备 |  |
| 23.2 | 机房专用空调1套：具备 |  |
| 23.3 | 扫描间门口铁磁探测仪1套：具备 |  |
| ★23.4 | 影像报告智能快编系统(报告模版总数>6000个、实时纠错功能，具备初 写和审核角色):具备 |  |
| ★23.5 | 自动脑卒中影像处理工作站1套(包含3D ASL不打药脑灌注分析):具备 |  |
| ★23.6 | 无磁高压注射器(三通道无针筒全自动、具备超声波检测空气装置):具备 |  |
| ★23.7 | 电脑2台(配套2个专用6M高清显示器):具备 |  |
| ★24 | 售后服务 |  |
| 24.1 | 维修站和维修工程师：具备 |  |
| 24.2 | 电话维修系统：具备 |  |
| 24.3 | 维修响应速度：接到通知后24小时内到达 |  |
| 24.4 | 维修配件仓库地址：具备 |  |
| 24.5 | 保修期内的开机率：≥95% |  |
| 24.6 | 免费提供现场操作培训：具备 |  |
| 24.7 | 负责MR的安装和调试：具备 |  |
| 24.8 | 整机及附属配套设备质保5年 ：具备 |  |

| 建议招标控制价：1800万元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高端螺旋CT |  |  |  |  |
| 序号 |  | 内 容 | 备注 |  |
| 一 |  | 基本要求 |  |  |
| 1 |  | 基本要求：所投机型必须为各制造厂家已获得国家药品监督管理局 (NMPA)注册的最新版本、满足医院需要的超高端CT产品。为了保证设 备档次，要求GE公司需要提供具备True Fidelity重建平台的设备； 飞利浦公司提供具iMR重建平台的设备；西门子公司提供具备ADMIRE 重建平台的设备；联影公司提供具备AIIR重建平台的设备；其他公司 需提供自家最高端重建平台的设备. |  |  |
| 2 |  | 制造厂商要求具备球管、探测器、高压发生器等核心部件为生产能力。 投标人说明。 |  |  |
| 二 |  | 技术参数要求 |  |  |
| 1 |  | 探测器及数据采集系统 |  |  |
| 1.1 |  | 探测器类型：光子探测器、或宝石探测器、或立体双层探测器、或镨 黄金探测器、或时空探测器，或其他厂家最高端的探测器类型； |  |  |
| *1.2 |  | 探测器物理排数：单源CT探测器Z轴方向物理排数≥256排或双源CT |  |  |
| 1.3 |  | Z轴数据采集系统(DAS)通道总数≥256 |  |  |
| 1.4 |  | 单圈扫描最大采集层数≥256层 |  |  |
| 1.5 |  | 单圈扫描最大重建层数≥512层 |  |  |
| *1.6 |  | 每排探测器物理宽度≤0.625mm |  |  |
| 1.7 |  | 每排探测器单元数≥670个 |  |  |
| 1.8 |  | 采用物理等宽探测器设计，具备 |  |  |
| *1.9 |  | 螺旋扫描探测器排≥128排 |  |  |
| *1.10 |  | 单圈扫描探测器Z轴覆盖范围≥16cm或双源CT |  |  |
| 2 |  | 球管和高压发生器 |  |  |
| 2.1 |  | 球管阳极有效热容量≥30MHU |  |  |
| 2.2 |  | 球管阳极散热率≥1690kHU/min |  |  |
| 2.3 |  | 焦点个数≥2个 |  |  |
| 2.4 |  | 最小焦点尺寸≤0.8mm 1.0mm |  |  |
| *2.5 |  | 最大焦点尺寸≤1.5mm x 1.8mm |  |  |
| *2.6 |  | 高压发生器物理最大总功率(不含等效概念)≥108KW |  |  |
| 2.7 |  | 最低输出管电流≤20mA |  |  |
| *2.8 |  | 最大球管物理电流(不含等效概念)≥1250mA |  |  |
| 2.9 |  | 具备低KV高毫安新技术；70千伏下最大物理管电流≥1000mA |  |  |
| 2.10 |  | 具备低KV高毫安新技术；80千伏下最大物理管电流≥1000mA |  |  |
| 2.11 |  | 管电流步进≤5mA |  |  |
| 2.12 |  | 最长连续曝光时间≥60s |  |  |
| 2.13 |  | 最低管电压≤80kV |  |  |
| 2.14 |  | 最高管电压≥140kV |  |  |
| *2.15 |  | 管电压可选档数≥5档，提供具体数值 |  |  |
| 3 |  | 扫描机架 |  |  |
| 3.1 |  | 机架孔径：≥ 78cm |  |  |
| 3.2 |  | 机架转速：≤0.25s |  |  |
| 3.3 |  | 电磁直接驱动技术：具备 |  |  |
| 3.4 |  | 低压滑环：具备 |  |  |
| 3.5 |  | 机架冷却方式：风冷或水冷 |  |  |
| 3.6 |  | 床旁提供患者信息、扫描床位置、扫描时间的显示 |  |  |
| 3.7 |  | 机架控制面板：具备 |  |  |
| 3.8 |  | 语音呼吸导航系统：具备 |  |  |
| 3.9 |  | 内外激光定位灯：具备 |  |  |
| 4 |  | 扫描床 |  |  |
| 4.1 |  | 最大水平移动范围≥200cm |  |  |
| 4.2 |  | 最大螺旋可扫描范围≥180cm |  |  |
| *4.3 |  | 最大水平移床速度≥360mm/s |  |  |
| 4.4 |  | 垂直升降最低位置≤50cm |  |  |
| 4.5 |  | 垂直升降最高位置≥90cm |  |  |
| 4.6 |  | 最大垂直升降速度≥30mm/s |  |  |
| 4.7 |  | 最小垂直移床速度≤20mm/s |  |  |
| 4.8 |  | 水平定位精度≤±0.25mm |  |  |
| 4.9 |  | 最大承重≥220kg |  |  |
| 4.10 |  | 一体化集成生理信号门控单元，无需外接心电监测设备：提供 |  |  |
| 4.11 |  | 触屏控制床位移动功能：具备 |  |  |
| 5 |  | 智能影像操作流程 |  |  |
| 5.1 |  | 机架内置扫描参数显示系统，具备 |  |  |
| 5.2 |  | 机架内置触控屏病人信息显示系统，具备 |  |  |
| 5.3 |  | 机架激光定位系统，具备 |  |  |
| 5.4 |  | 一键式摆位按钮，机架控制面板具备快捷按钮，可实现床位到达指定 检查部位的功能 |  |  |
| 5.5 |  | 双向交流系统，具备自动病人呼吸屏气辅助控制系统，支持双向语音 传输，并且用户可以录制病人呼吸指令 |  |  |
| 5.6 |  | 螺旋扫描螺距范围，连续可调 |  |  |
| 5.7 |  | 信号自适应增强技术，具备信号自适应增强，尤其针对体型肥胖患者， 以减少线束硬化伪影和噪声，获得最优图像 |  |  |
| 5.8 |  | 智能参数调整技术，具备 |  |  |
| 5.9 |  | 智能扫描辅助技术，具备 |  |  |
| 5.10 |  | 自动确定扫描范围功能，具备 |  |  |
| 5.11 |  | 造影剂自动触发功能，具备 |  |  |
| 5.12 |  | 动态组织增强评估，具备 |  |  |
| 5.13 |  | 颅脑最佳对比度算法，具备 |  |  |
| 5.14 |  | 线束硬化伪影校正算法，具备 |  |  |
| 5.15 |  | 三维容积渲染成像技术，具备 |  |  |
| 5.16 |  | 自动三维重建功能，具备 |  |  |
| 5.17 |  | 自动多体位重建技术，具备 |  |  |
| 5.18 |  | 脊柱自动重建功能，具备 |  |  |
| 6 |  | 主控制台及重建计算机系统 |  |  |
| 6.1 |  | 主控台计算机CPU≥8核 |  |  |
| 6.2 |  | 计算机主频≥3.5 GHz |  |  |
| 6.3 |  | 主控台计算机内存≥64GB |  |  |
| 6.4 |  | 主控台图像存储量(512x512矩阵，非压缩图像)≥500,000幅 |  |  |
| 6.5 |  | 主控台计算机操作系统：Windows或Linux |  |  |
| 6.6 |  | 重建计算机GPU:NVIDIA或以上超高性能图形重建模块 |  |  |
| 6.7 |  | 重建计算机硬盘容量≥1TB |  |  |
| 6.8 |  | 显示器尺寸≥19英寸 |  |  |
| 6.9 |  | 显示器分辨率≥1920X1080 |  |  |
| 6.10 |  | 支持CD/DVD读取和刻录 |  |  |
| 6.11 |  | 具备USB外置硬盘接口 |  |  |
| 6.12 |  | 提供DICOM 3.0接口，支持DICOM格式数据的传输、接收、打印、归 档、查询 |  |  |
| 7 |  | 扫描和重建参数 |  |  |
| *7.1 |  | 螺旋扫描一圈最大Z轴覆盖范围≥12cm |  |  |
| 7.2 |  | 单次螺旋连续扫描时间≥60s |  |  |
| 7.3 |  | 螺旋扫描最大螺距≥1.5 |  |  |
| 7.4 |  | 提供门控和非门控融合扫描功能 |  |  |
| 7.5 |  | 最薄螺旋扫描图像层厚≤0.625mm |  |  |
| 7.6 |  | 最薄轴扫扫描图像层厚≤0.625mm |  |  |
| 7.7 |  | 最大扫描FOV≥50cm |  |  |
| 7.8 |  | 重建FOV范围≥50cm |  |  |
| 7.9 |  | 图像重建矩阵≥1024x1024 |  |  |
| 7.10 |  | 最小CT值(非扩展)≤-1000HU |  |  |
| 7.11 |  | 最大CT值(非扩展)≥3070HU |  |  |
| 7.12 |  | 图像重建速度≥60幅/秒 |  |  |
| 7.13 |  | 70kV低剂量高对比扫描技术 |  |  |
| *7.14 |  | 最大动态成像范围≥32cm |  |  |
| 7.15 |  | 动态灌注成像最大FOV≥50cm |  |  |
| 7.16 |  | 具备3秒内胸痛三联征快速一站式成像扫描技术，说明实现方式 |  |  |
| 7.17 |  | 具备3秒内高清肺部自由呼吸成像技术，说明实现方式 |  |  |
| 8 |  | 图像质量 |  |  |
| 8.1 |  | 密度分辨率：5mm@0.3%≤9mGy,CTDI vol |  |  |
| 8.2 |  | X/Y轴可视空间分辨率MTF=2%≥15 lp/cm |  |  |
| 8.3 |  | Z轴可视空间分辨率MTF=2%≥151p/cm |  |  |
| 8.4 |  | CT值均一性：使用20 cm水模测量≤4 HU漂移 |  |  |
| 8.5 |  | 各向同性分辨率≤0.33 mm |  |  |
| 9 |  | 低剂量技术平台 |  |  |
| 9.1 |  | 扫描剂量预估：提供 |  |  |
| 9.2 |  | 结构化剂量报告：提供 |  |  |
| 9.3 |  | 剂量监控和预警：提供 |  |  |
| 9.4 |  | 实时定位像：提供 |  |  |
| 9.5 |  | 3D智能管电流调制：提供 |  |  |
| 9.6 |  | 70kV低剂量扫描模式：提供 |  |  |
| 9.7 |  | 自动管电压推荐：提供 |  |  |
| 9.8 |  | 根据扫描部位和患者体型，提供不同扫描FOV≥3种 |  |  |
| 9.9 |  | 出厂儿童协议：提供 |  |  |
| 9.10 |  | 迭代重建技术，具备，提供经认证的迭代重建技术的证书证明：Siemens 提供ADMIRE,GE提供True Fidelity,Philips提供iMR,联影提供DeepRecon;其他厂家提供自家最高端的迭代成像技术。 |  |  |
| 9.11 |  | 迭代重建速度≥40幅/秒 |  |  |
| 9.12 |  | 无效射线屏蔽系统，具备 |  |  |
| 9.13 |  | 智能滤过技术，在球管和前准直器端具备剂量和图像质量优化的滤线 装置 |  |  |
| 9.14 |  | 智能剂量分布技术，具备。定位相上观察后续扫描协议中病人的剂量 分布情况 |  |  |
| 9.15 |  | 智能剂量管理技术，具备剂量报告、剂量分析和剂量保护等剂量管理 功能 |  |  |
| 10 |  | 临床应用软件 |  |  |
| 10.1 |  | 多平面重建(MPR):提供 |  |  |
| 10.2 |  | 最大密度投影(MIP):提供 |  |  |
| 10.3 |  | 最小密度投影(MinP):提供 |  |  |
| 10.4 |  | 曲面重建(CPR):提供 |  |  |
| 10.5 |  | 容积三维重建(VR):提供 |  |  |
| 10.6 |  | 区域生长：提供 |  |  |
| 10.7 |  | 表面重建(SSD):提供 |  |  |
| 10.8 |  | 提供多种容积三维重建模板：提供 |  |  |
| 10.9 |  | 三维仿真内窥镜显示功能：提供 |  |  |
| 10.10 |  | 图像剪影功能：提供 |  |  |
| 10.11 |  | 电影模式图像浏览功能：提供 |  |  |
| 10.12 |  | 组织裁剪功能：提供 |  |  |
| 10.13 |  | 可随扫描曝光进行实时MPR图像预览：提供 |  |  |
| 10.14 |  | 可随扫描曝光进行实时VR图像预览：提供 |  |  |
| 10.15 |  | 多期增强扫描技术：提供 |  |  |
| 10.16 |  | CTA血管造影技术：提供 |  |  |
| 10.17 |  | CTU尿路造影技术：提供 |  |  |
| 10.18 |  | 造影剂自动跟踪技术：提供 |  |  |
| 10.19 |  | 小剂量团注跟踪测试技术：提供 |  |  |
| 10.20 |  | 容积渲染成像软件：提供 |  |  |
| 10.21 |  | 透明显示软件：提供 |  |  |
| 10.22 |  | 电影功能软件：提供 |  |  |
| 11 |  | CT高级影像后处理工作站 |  |  |
| 11.1 |  | 提供网络服务器式图像后处理工作站。要求公司提供原厂最高端工作 站平台2台。最低版本要求：GE提供AW最新版本，Philips提供 Intellispace Portal,西门子提供Syngo.via;其它公司提供原厂最 高端工作站平台 |  |  |
| 11.2 |  | 计算机CPU≥8核 |  |  |
| 11.3 |  | 计算机主频≥2.4GHz |  |  |
| *11.4 |  | 计算机内存≥96 GB |  |  |
| 11.5 |  | 硬盘容量≥1TB |  |  |
| 11.6 |  | 可储存图像数量≥540000幅(512×512不压缩) |  |  |
| 11.7 |  | 操作系统：Windows或Linux |  |  |
| 11.8 |  | 医学影像显示器尺寸≥24英寸 |  |  |
| 11.9 |  | 医学影像显示器分辨率≥1280×1024 |  |  |
| 11.10 |  | 支持CD/DVD读取和刻录 |  |  |
| 11.11 |  | 具备USB外置硬盘接口 |  |  |
| 11.12 |  | 提供DICOM 3.0接口，支持DICOM格式数据的传输、接收、打印、归档、查询 |  |  |
| 12 |  | 高级成像功能处理软件包 |  |  |
| 12.1 |  | 具备图像显示功能 |  |  |
| 12.1.1 |  | 具备照相功能 |  |  |
| 12.1.2 |  | 具备打印功能 |  |  |
| 12.1.3 |  | 具备视频捕捉和编辑工具 |  |  |
| 12.1.4 |  | 具备图像存档和网络系统 |  |  |
| 12.1.5 |  | 具备实时多平面重建MPR |  |  |
| 12.1.6 |  | 具备三维重建软件包 |  |  |
| 12.1.7 |  | 具备容积渲染成像软件 |  |  |
| 12.1.8 |  | 具备最大及最小密度投影软件 |  |  |
| 12.1.9 |  | 具备透明显示软件 |  |  |
| 12.1.10 |  | 具备电影功能软件 |  |  |
| 12.1.11 |  | 具备三维容积测量评估软件 |  |  |
| 12.1.12 |  | 具备血管分析软件 |  |  |
| 12.1.13 |  | 具备心脏分析软件 |  |  |
| 12.1.14 |  | 具备组织漫游软件 |  |  |
| 12.1.15 |  | 具备智能组织密度漫游，便于不同密度组织观察 |  |  |
| 12.1.16 |  | 具备智能推进功能 |  |  |
| 12.1.17 |  | 具备智能二维三维图像融合 |  |  |
| 12.2 |  | 具备组织提取分析软件 |  |  |
| 12.2.1 |  | 具备智能组织提取 |  |  |
| 12.2.2 |  | 具备智能组织量化分析 |  |  |
| 12.2.3 |  | 具备自定义组织分类与成分 |  |  |
| 13 |  | 具备CT血管分析软件 |  |  |
| 13.1 |  | 具备CTA减影和CTA去骨后或者任意的感兴趣血管可以进行智能血管 分析 |  |  |
| 13.2 |  | 具备拉直狭窄分析 |  |  |
| 13.3 |  | 具备斑块分析技术 |  |  |
| 13.4 |  | 具备仿真内窥模拟技术 |  |  |
| 13.5 |  | 具备智能血管支架植入模拟技术 |  |  |
| 13.6 |  | 具备智能个性化头颈部、胸腹、四肢等各部位血管分析技术 |  |  |
| 14 |  | 具备CT灌注分析软件 |  |  |
| 14.1 |  | 具备智能头部灌注分析功能 |  |  |
| 14.2 |  | 具备头部多项分析指标分析病变：BF、BV、MTT、TTP、tMIP、tMAX等 |  |  |
| 14.3 |  | 具备智能肝脏、肺部、肾脏、胰腺、脾脏、子宫等灌注模型功能 |  |  |
| 14.4 |  | 具备多项分析指标分析病变：HAP、PVP、TLP、HPI、PPI、TTP、tMIP |  |  |
| 14.5 |  | 具备ROI自定义功能 |  |  |
| 14.6 |  | 具备ROI镜像呈现对比显示 |  |  |
| 14.7 |  | 具备自定义灌注曲线范围 |  |  |
| 14.8 |  | 具备灌注图像多伪彩选择 |  |  |
| 14.9 |  | 具备灌注分析图像与基图像融合显示 |  |  |
| 14.10 |  | 具备灌注分析融合图像的融合度调整 |  |  |
| 15 |  | 具备CT冠脉分析软件 |  |  |
| 15.1 |  | 具备智能冠脉树提取技术 |  |  |
| 15.2 |  | 具备智能心脏及各房室腔显示技术 |  |  |
| 15.3 |  | 具备智能冠脉命名技术 |  |  |
| 15.4 |  | 具备智能冠脉全景地图展示功能 |  |  |
| 15.5 |  | 具备智能冠脉狭窄分析技术 |  |  |
| 15.6 |  | 具备智能一键心耳切除技术 |  |  |
| 15.7 |  | 具备各枝冠状动脉自动探查命名功能 |  |  |
| 15.8 |  | 具备自动显示各枝冠状动脉CPR图像 |  |  |
| 15.9 |  | 具备冠状动脉横断面自动显示功能 |  |  |
| 15.10 |  | 具备冠脉中心线编辑功能 |  |  |
| 15.11 |  | 具备智能血管狭窄分析和测量 |  |  |
| 15.12 |  | 具备智能斑块分析 |  |  |
| 15.13 |  | 具备血管CPR重建及拉直分析 |  |  |
| 15.14 |  | 具备智能断支及CTO病变重建技术 |  |  |
| 15.15 |  | 具备智能冠脉支架术前模拟技术 |  |  |
| 15.16 |  | 具备智能冠脉编辑技术 |  |  |
| 15.17 |  | 具备CT钙化积分分析软件 |  |  |
| 15.18 |  | 具备通过钙化积分的计算分析，敏感地评定出冠脉的质量 |  |  |
| 15.19 |  | 具备把钙化点的体积、CT值、所在层面情况量化分析出来 |  |  |
| 15.20 |  | 具备CT心功能分析软件 |  |  |
| 15.21 |  | 具备可对心脏可进行动态电影回放 |  |  |
| 15.22 |  | 具备自动计算心脏功能射血分数参数 |  |  |
| 15.23 |  | 具备自动计算心脏功能收缩末期参数 |  |  |
| 15.24 |  | 具备自动计算心脏功能舒张末期心室容积参数 |  |  |
| 15.25 |  | 具备自动计算心脏功能室壁厚度参数 |  |  |
| 15.26 |  | 具备自动计算心脏功能运动幅度参数 |  |  |
| 16 |  | 具备CT结肠分析软件 |  |  |
| 16.1 |  | 具备智能结肠虚拟影像对比技术 |  |  |
| 16.2 |  | 具备智能仿真内窥导航技术 |  |  |
| 16.3 |  | 具备内窥结肠技术，以解决结肠皱襞问题 |  |  |
| 16.4 |  | 具备智能结肠平铺技术，辅助医生更直观地观看结肠内壁情况 |  |  |
| 16.5 |  | 具备智能感兴趣肠段自定义提取、分析及标注病变部分 |  |  |
| 16.6 |  | 具备提供多种病灶测量参数 |  |  |
| 17 |  | 具备CT肺结节分析软件 |  |  |
| 17.1 |  | 具备肺结节提取技术 |  |  |
| 17.2 |  | 具备准确测量肺孤立结节的体积并敏感地评价肺小结节大小随时间的 改变，有助与肺小结节的定性 诊断 |  |  |
| 17.3 |  | 具备提供多种肺小结节的分析参考的参数： |  |  |
| 17.4 |  | 体积大小、CT值、成分分析等相关参数及曲线图 |  |  |
| 18 |  | 具备CT肿瘤高级重建软件 |  |  |
| 18.1 |  | 肿瘤自动分割软件 |  |  |
| 18.2 |  | 具备肿瘤自动分离功能，一键式即可分离与提取肿瘤病灶 |  |  |
| 18.3 |  | 淋巴结自动提取软件 |  |  |
| 18.4 |  | 具备淋巴结自动分离功能，一键式即可分离与提取淋巴结 |  |  |
| 18.5 |  | 肿瘤定量测量软件 |  |  |
| 18.6 |  | 具备自动测量功能，包括病灶体积、依据WHO和RECIST等标准的定量 参数 |  |  |
| 19 |  | 具备CT能量成像功能 |  |  |
| 19.1 |  | 提供能量成像方式，具备双源双能量，或者KV快速切换，或者双层探 测器等能量成像方式 |  |  |
| *19.2 |  | 能量采集时可使用探测器排数≥128排 |  |  |
| 19.3 |  | 能量采集管电压要求高压≥140kV,低压≤80kV |  |  |
| 19.4 |  | 能量采集时，球管电流可根据扫描层面不同，可以自动调整电流 |  |  |
| 19.5 |  | 图像最薄层厚，2组能量最薄图像层厚均≤0.625mm |  |  |
| 19.6 |  | 能量融合图像重建，依据临床需要，主机可以按照0-100%比例，提供 两组能量不同比例的融合图像 |  |  |
| 19.7 |  | 主台上可直接重建出不同keV图像，碘图和虚拟平扫图像(VNC) |  |  |
| 19.8 |  | 具备能量成像虚拟平扫功能 |  |  |
| 19.9 |  | 具备能量成像优化对比功能 |  |  |
| 19.10 |  | 具备能量单keV能谱图像 |  |  |
| *19.11 |  | 具备能量单keV能谱级≥101级 |  |  |
| 19.12 |  | 具备能量成像物质keV能谱曲线 |  |  |
| 19.13 |  | 具备能量成像去金属伪影功能 |  |  |
| 19.14 |  | 具备能量成像碘剂分布图 |  |  |
| 19.15 |  | 具备能量成像碘剂摄取定量评估 |  |  |
| 19.16 |  | 具备能量成像有效原子序数图 |  |  |
| 19.17 |  | 具备能量痛风鉴别评估 |  |  |
| 19.18 |  | 具备能量成像电子云密度图 |  |  |
| 20 |  | 售后服务及其他 |  |  |
| 20.1 |  | 远程维修诊断系统具备 |  |  |
| 20.2 |  | 国内备件仓库具备 |  |  |
| 20.3 |  | 省内固定维修工程师具备 |  |  |
| 20.4 |  | 400免费保修电话号码具备 |  |  |
| 20.5 |  | 装机前负责培训5名以上能熟练操机的专业技术人员，装机后现场技术培训，保证科室大部分使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能 |  |  |
| 20.6 |  | 设备运行、安装和使用环境要求具备 |  |  |
| 20.7 |  | 按照最新防护要求的标准对扫描间、控制室的门窗、墙面进行辐射防 护处理，负责机房整体装修及灯光、空调、加湿、除湿、消毒灯模块 的安装；负责协助完成项目预评、控评、环评等工作及费用。成人铅 衣1套、儿童铅衣一套，防辐射智能自动跟踪防护帘2套 |  |  |
| 20.8 |  | 负责与院内PACS、HIS等系统的连接及费用 |  |  |
| 20.9 |  | 设备整机及附属设备原厂保修5年 |  |  |
| 20.10 |  | 高压注射器2套，三通道及双通道各一套(全彩液晶显示、触摸控制。 安全压力范围：40-325PSI,增量1psi;注射速度：0.1-10ml/s,增量 0.1 ml/s,注射过程中；连续即时可调节流速。带造影剂保温) |  |  |
| 20.11 |  | 原厂最新影像后处理工作站1套，第三方后处理工作站一套（心脏、头颈、主动脉、脑卒中三维重建、分析处理功能），配套桌椅、操作台桌椅 |  |  |
| 20.12 |  | 影像科质控及晨会系统管理软件 |  |  |
| 20.13 |  | 主操作台及重建柜不间断电源 |  |  |
| 20.14 |  | 空气消毒机2台 |  |  |
| 20.15 |  | 报告工作电脑2台(含光盘刻录机):CPU不小于20核20线程。内存》 32G,固态硬盘》2T独立显卡 |  |  |
| 20.16 |  | 高级医院显示器6M屏3套 |  |  |
| 20.17 |  | AI人工智能辅助诊断系统功能及要求(CTA冠状动脉、头颈血管、脑 出血、脑梗死、脑灌注、DR儿童生长发育、肺结节、骨折智能分析系统 ) |  |  |

| 建议招标控制价：100万元/台 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 高端彩色多普勒超声诊断仪 |  |  |
| 序号 | 内 容 | 备注 |
| 一 | 用 途：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、经食道心脏、泌 尿、新生儿、小儿、血管(外周、颅脑、腹部)、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，配备世界先进 水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 |  |
| 二★ | 产品质量：国家药监局批准的国械注准三类医疗器械 |  |
| 三★ | 主机性能及硬件配置要求：所有要求需供投标产品注册检验报告、技术白 皮书及产品彩页(加盖厂家公章) |  |
| 1 | 主机探头接口4个，接口全部互通互用 |  |
| 2 | 探头配备数量：4把 |  |
| 2.1 | 心脏探头1把（单晶体） |  |
| 2.2 | 腹部探头1把（单晶体） |  |
| 2.3 | 线阵探头1把（单晶体） |  |
| 2.4 | 腔内探头1把 |  |
| 3 | 主显示器≥21英寸 |  |
| 4 | 触摸控制屏≥12英寸 |  |
| 5 | 配备数字化二维灰阶成像及M型显像单元 |  |
| 6 | 配备解剖M型技术，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测 量，支持心脏探头 |  |
| 7 | 配备辛普森心功能测量分功能 |  |
| 8 | 配备彩色多普勒显示及分析单元 |  |
| 9 | 配备能量多普勒显示及分析单元 |  |
| 10 | 配备频谱多普勒显示及分析单元 |  |
| 11 | 配备连续多普勒显示及分析单元 |  |
| 12 | 配备组织多普勒显示及分析单元 |  |
| 13 | 配备方向性彩色多普勒能量图成像单元 |  |
| 14 | 配备斑点噪声抑制技术 |  |
| 15 | 配备空间复合成像技术 |  |
| 16 | 配备组织偏差校正技术 |  |
| 17 | 配备双幅实时显示持术 |  |
| 18 | 配备全景成像技术、支持彩色模式 |  |
| 19 | 配备高级血流模式 |  |
| 20 | 配备造影成像功能 |  |
| 21 | 配备智能多普勒血管检查技术，可调整取样框角度、位置、取样门位置、角度 |  |
| 22 | 配备脑卒中疾病诊断相关技术，可记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果 |  |
| 23 | 配备心腔造影成像功能 |  |
| 24 | 配备血管内中膜测量 |  |
| 25 | 配备介入手术功能，穿刺针显像清晰 |  |
| 26 | 具有8深度增益补偿功能 |  |
| 27 | 具有侧向增益补偿功能 |  |
| 28 | 供货设备为全新出厂设备，不得为库存机或备用机，出厂日期不得早于采购日期 |  |
| 29 | 配备医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件 |  |
| 30 | 设备使用期限：≥10年 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 中标后，提供5年保修承诺。 |  |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练 掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录，提供设备设计使用寿命 |  |
| 3 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 |  |
| 4 | 到货时间：合同签订后30日历天内 |  |

| 建议招标控制价：100万元 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 全自动生化分析仪 |  |  |
| 序号 | 内 容 | 备注 |
| 1 | 全自动生化分析仪，模块化设计，具有扩展能力。 |  |
| 2 | 测试速度：比色速度≥2000测试/小时，电解质≥900测试/小时 |  |
| 3 | 样本类型：血清、血浆、尿液和其他体液 |  |
| 4 | 单次进样量≥300个样本 |  |
| 5 | 在机试剂位≥100个，试剂仓具有24小时冷藏功能 |  |
| 6 | 具有独立的急诊进样区和进样轨道 |  |
| 7 | 最小样本量≤1.2μL（0.1μL步进） |  |
| 8 | 最小总反应体积≤80μL |  |
| 9 | 比色杯为UV比色杯或石英杯 |  |
| 10 | 具有自动预稀释，自动重测，凝块探测及探针防撞保护功能 |  |
| 11 | 试剂系统全开放，同时能提供与设备同品牌的试剂、校准品和质控品 |  |
| 12 | 单模块反应杯个数≥400个 |  |
| 13 | 生化分析仪轨道数量≥2条 |  |
| 14 | 波长≥12个固定波长，波长范围340-800nm，可进单/双波长测定 |  |
| 15 | 检测方法学包括：终点法、速率法、固定时间法、间接离子选择电极法 |  |
| 16 | 故障诊断：具有智能故障检测及在线帮助功能，可提示软件硬件系统的故障原因和部位 |  |
| 17 | 操作系统：Windows图形化全中文操作平台 |  |
| 18 | 品牌需在河南省及所在地市常驻有售后服务工程师，方便维修和售后 |  |
| 19 | 整机质保5年。 |  |

| 建议招标控制价：140万元 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 高清电子结肠镜系统 |  |  |
| 序号 | 内 容 | 备注 |
| 总体要求 | 质保:五年 |  |
| 一、 | 设备名称：高清电子内窥镜系统一套 |  |
| 1. | 整体参数要求： |  |
| *1.1 | 提供特殊光成像技术在临床应用中的国内外各类期刊发表的文献资料≥20份。(提供相关证明文件) |  |
| *1.2 | 主机光源一体设计(提供产品图片证明) |  |
| 2 | 内窥镜图像处理器及冷光源1台 |  |
| 2.1 | 图像输出：≥1920×1080 P |  |
| 2.2 | 信号接口：具有高清输出端口DVI； |  |
| 2.3 | 信号接口：VIDE0:2、RGB TV:1 |  |
| 2.4 | 具有图像亮度调节功能（AGC），可通过键盘、镜体按钮、脚踏开关控制开或关 |  |
| 2.5 | USB端口：具有USB端口，具有实时存储视频图片的功能 |  |
| 2.6 | 图像传输方式：视频信号光纤传输，速度更快，抗干扰更强 |  |
| 2.7 | 图像类型：Typel,Type2 |  |
| *2.8 | 电子放大：兼容内镜均具有电子放大功能，≥2倍，共≥19级(提供产品图片证明） |  |
| 2.9 | 测光模式：具有自动测光、峰值测光、平均测光模式可调； |  |
| 2.10 | 特殊光功能：≥2种特殊光，特殊光模式≥3种 |  |
| 2.11 | 具备结构强调功能：≥4级 |  |
| 2.12 | 具备调光模式：有自动调光、手动调光模式； |  |
| 2.13 | 具备彩色强调功能 |  |
| 2.14 | 具备降噪调节功能 |  |
| 2.15 | 具备血管强调功能； |  |
| 2.16 | 具备结构增强，可凸显强调内镜下图像的结构形态，对黏膜细微病变进行判别和筛查：可设置≥6种分光或分离图像强调技术，预设可调 |  |
| 2.17 | 具有轮廓强调功能，可设置≥8级可调 |  |
| 2.18 | 具备自动增益控制调节功能 |  |
| 2.19 | 具备功能状态显示功能，可在屏幕显示当前镜体信息。 |  |
| *2.20 | 兼容性同品牌超声微探头系统及超声内镜。(提供提供NMPA注册证或国家药品监督管理局数据查询页面证明) |  |
| 2.21 | 兼容性同品牌气囊肠镜、光学放大肠镜(提供提供NMPA注册证或国家药品监督管理局数据查询页面证明) |  |
| *2.22 | 可兼容同品牌电子胃镜、十二指肠镜、高清经鼻内镜，双钳道内镜、电子放大胃肠镜、电子支气管镜、电子鼻咽喉镜及超声 内镜等(提供提供NMPA注册证或国家药品监督管理局数据查询页面证明) |  |
| *2.23 | 具有图像实时冻结模式。可通过镜体按钮、键盘、脚踏开关控制冻结功能 |  |
| 2.24 | 冷光源：多路LED光源，光源寿命>10000小时 |  |
| 2.25 | 特殊光模式≥3种 |  |
| 3 | 高清电子结肠镜2条 |  |
| *3.1 | 视野角度：0°,视野范围≥170°(提供相关证明文件) |  |
| 3.2 | 观察范围2-100mm,最小观察距离2mm |  |
| 3.3 | 先端部直径：≤12.1mm |  |
| 3.4 | 弯曲部直径：≤12.1mm |  |
| *3.5 | 钳道孔内径：≥3.8mm;(提供相关证明文件) |  |
| 3.6 3.7 | 弯曲角度：上、下≥180°，左、右≥160°； |  |
|  | 有效工作长度≥1320mm； |  |
| *3.8 | 结肠镜插入技术：具备硬度可调：≥3档(提供相关证明文件) |  |
| 3.9 | 具有向前附送水功能； |  |
| 3.10 | 具有同步传导、精准传导功能； |  |
| 3.11 | 具有顺应性弯曲功能 |  |
| *3.12 | 一键式插拔，无线连接技术，无电器接点外露，避免腐蚀、生锈，降低维修率。(提供产品图片证明) |  |
| 4 | 医用4K 高清液晶显示器 1台 |  |
| 4.1 | 有效显示尺寸：≥26英寸 |  |
| 4.2 | 分辨率：≥3840×2160 |  |
| 5 |  | 专业设计的软式内镜专用台车 |  |
| 5.2 |  | 整体台车具有更好的绝缘性、防水性和耐腐蚀性，安全方便可靠 |  |
| 5.3 |  | 带键盘托盘，层板高度3层可调，便于安装内镜下辅助设备 |  |
| 5.4 |  | 有两种方式悬挂镜体，可同时悬挂两条内镜 |  |
| 6. |  | 图文工作站1套 |  |
| 7. |  | 内窥镜用水泵1台 |  |
| 7.1 |  | 送水量可调范围：≥0ml/min-580ml/min |  |
| 7.2 |  | 最大送水量：≥580ml/min±50ml/min |  |
| 7.3 |  | 默认单次最长输出时间：20s±2s |  |
| 7.4 |  | 最大传输压强≤400kpa |  |
| *7.5 |  | 送水管尺寸：内径：≤5.20mm 外径：≤7.60mm(提供相关证明文件) |  |
| *7.6 |  | 工作噪声：≤60dB(A)。(提供相关证明文件) |  |
| 二. |  | 肠镜自动清洗消毒机一套 |  |
| 2.1 |  | 用途：适用于清洗软式内窥镜(如胃镜、肠镜、乙状结肠镜、直肠镜、喉镜、纤支镜等)手术器械的清洗、消毒 |  |
| 2.2 |  | 清洗槽及台面：采用PMMA-ABS高分子复合材料一体吸塑成型槽体内丝印容量刻度值，标识的分度值为1L。材料抗压强度高，弹性好，抗氧化，高度耐酸碱，表面光滑，细菌附着率低 对人体无毒性。采用防泛水设计，清洗过程中溅到台面的液体 全部会流入下水道。 |  |
| *2.3 |  | 灌流器：采用触摸式液晶大屏中文显示操控面板，拥有自动灌流控制系统，一键启动，隐藏式设计，集成芯片设计，在洗消过程中严格按《规范》要求，采用洁净的“一次水”灌注，避 免二次感染。具有洗消次数自动记录功能，可记录消毒、灭菌 使用次数。具有脉动、注液、注气、吸引、计时功能， 一键自 动完成整个工作程序。采用150目高精度SUS304不锈钢滤网过滤面积大于1200mm²,能有效过滤掉酶液、消毒液中的杂质：防止内镜管道的堵塞。注液流量≥1800mL/min,注液(气)接口内径≤5mm。灌流器注液水压为0.36±0.02MPa,注液流量 在1800-2200mL/min之间。(提供检测报告证明)。 |  |
| 2.4 |  | 水处理器：采用“一次水”对内镜的灌流和冲洗，防止交叉感染。5μM和1μ级高精度超微过滤，流量：1.5T/h,可更换滤芯。 |  |
| 2.5 |  | 中心气体处理器：气压调节范围：0~0.75MPa,设有注气压力调节器。 |  |
| 2.6 |  | 医用无油空气压缩机：选用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，最大供气压力≥0.8MPa,供气量≥60L/min,储气量≥22L,噪音≤58dB. |  |
| 2.7 |  | 进排水装置：采用全优质SUS304不锈钢材质水龙头，进口阀芯，旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制。优质 的PPR冷热水管材和管件，符合GB/T 18742.3-2017中PP--R管件要求。排水系统采用：优质PVC钢丝排水软管及PVC-L专用排水管及管件。功能槽水龙头具有过滤功能，过滤网孔径≤250μm。 |  |
| 2.8 |  | 连锁装置：启动周期开始至结束，装载门和卸载门不能解锁与打开。(提供检测报告) |  |
| 三、 |  | 智能内镜储存柜： |  |
| 3.1 |  | 适用范围：适用于各类型软式内窥镜的储存 |  |
| 3.2 |  | 设备电源：AC220V 50Hz,功率≤80W。 |  |
| 3.3 |  | 储存方式：满足wS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》悬挂储存的要求。 |  |
| 3.4 |  | 储存数量：储存6条各类型软式内窥镜，设备尺寸：≥长*宽*高：735*550*2140mm。 |  |
| 3.5 |  | 内胆采用优质PMMA-ABS复合材料，整体吸塑成型，无缝隙、不藏污纳垢，易清洁、表面细菌残留量低，对内镜无磨损等特性。外部采用多工艺处理的冷轧板材料成形，表面喷塑，与内胆融为一体。 |  |
| 3.6 |  | 液晶显示，内设智能化自动控制紫外线循环风消毒程序，8组消毒程序时间，消毒时间可调(0-60分钟)、内镜储存工作温度0-50℃自动可调、照明、湿度自动可调节控制、温湿度显示、通风干燥功能等。 |  |
| 3.7 |  | 柜内透明PMMA制成的内镜悬挂专用装置，上中下三套，全方位定位内镜，防止相互碰撞，下部件为可升降式。 |  |
| 3.8 |  | 循环系统：设备储存室实时保持正压状态，防止外面空气进入 储存室内，确保洁净状态。通过规范的高水平消毒的内镜，可保持内镜的内外洁净度 |  |
| *3.9 |  | 洁净度指标：内镜储存柜正常工作时，要求柜内空气中≥5um 粒径颗粒物数量≤2435粒/m³(提供检测报告证明)。 |  |
| *3.10 |  | 储存柜正常工作时，柜体外表面5cm处紫外线泄漏量为0.0(μ w/cm2)(提供检测报告证明)。 |  |
| *3.11 |  | 消毒模式：智能化控制循环风消毒循环风闭式空气消毒系统，带消毒累时功能。具有自动和定时两种消毒模式，采用特殊紫外线杀菌灯消毒方式对过滤后的空气进行消毒，保证进入柜内空气的洁净，有效隔断储存内镜的二次污染，储存柜正常工作时，柜内空气中臭氧浓度<0.014mg/m³(提供检测报告证明) |  |
| 四、 |  | 内镜运转车一台 |  |
| 五 |  | 反渗透纯水机： |  |
| 5.1 |  | 产水量150L/h,纯水电导率：≤10μs/cm(25℃)细菌总≤10CFU/100ml,水利用率≥60%,脱盐率≥99%。 |  |
| 5.2 |  | 进水要求：市政供水；供水压力：0.2Mpa~0.4Mpa;进水温度：5~35℃。环境温度：5-40℃,湿度<85%RH,无粉尘和强电磁干扰。 |  |
| 5.3 |  | 产水水质：符合GB5749、ws507-2016内镜中心洗消用水标准、消毒供应中心WS310.1-2016用水标准。 |  |
| *5.4 |  | 内置PE水箱，具有内置紫外线杀菌器，可实现定时在线杀菌：专用UV杀菌技术，可使微生物细胞内的核蛋构造发生变化，达到杀菌的目的。定时分为6个时间段设置，每周非工作日可选择关闭定时。(提供相关证明文件) |  |
| *5.5 |  | 具有设备故障报警记录，显示故障内容，查询近期十条故障信息 。(提供产品图片证明) |  |
| *5.6 |  | ≥7英寸彩色液晶触摸控制器，显示当前所处的状态、当前状态的工作时长，具有耗材管理功能，显示在工作主界面，记录耗材使用寿命，并提醒耗材更换时间。(提供产品图片证明)) |  |
| 5.7 |  | 设备主要性能：全自动运行控制，自动液位保护，自动压力控制，无需专人看管。渗透主机部分设计有自动冲洗功能，通过脉动水流冲洗，能有效防止膜表面结垢。设备配备各种显示仪表，能够实时在线的显示水质，流量，压力等信息。 |  |
| 5.8 |  | 反渗透膜采用ULP21-4021超低压反渗透膜，脱除率在99%以上，反渗透产水电导率小于10μS/cm。反渗透膜元件由四层的薄膜复合，膜原件抗氧化能力≥30000mg/L*h。 |  |
| 5.9 |  | 设备设有原水缺水、低压故障、自动保护功能，确保设备自身安全；反渗透膜自动冲洗，开机、关机自动大流量冲洗，排出淤积水，同时运行中自动检测工作状况，随时进行冲洗。 |  |