	医用干燥柜技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	容积：≥500L
	

	2
	装载容量：满载一次可处理≥18个DIN标准器械托盘或≥64根导管或≥38个湿化瓶
	

	3
	外形尺寸：≤780×2100×700mm（宽*高*深），根据现场情况要求
	

	4
	功率要求：≥6kw,AC220V，50Hz 
	

	5
	外观要求：喷塑外观，整洁易于清理；显示屏位于柜体上罩，避免设备运行时，内部高温传导到密封门，对显示屏造成影响；控制面板采用金属材质，按键式操作
	

	6
	材质要求：外罩采用喷塑处理，板材厚度≥2mm；柜体采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm，板材折边采用刨槽工艺
	

	7
	腔体结构：干燥腔采用拼接方式成型（非焊接方式），整体变形小。舱体高度≥1600mm，满足各类导管的长度要求，避免干燥过程中，导管与舱体底部接触。  
	

	8
	保温材料：腔体外壁包覆玻璃丝毡保温层，厚度≥10mm,有效阻止热量损耗，提高干燥性能。
	

	9
	密封门材质要求：门板采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥2mm，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角小，整体缝隙小、美观。
	

	10
	密封门结构要求：门体中部采用双层PC透明玻璃结构，通透面积大，保证可视性同时，又能够有效阻隔舱体内热量损耗、降低密封门工作温度。
	

	11
	门密封要求：采用电磁锁，电磁锁吸合处位于门体上部和下部，整体受力均匀，保证密封效果。密封胶条嵌于密封门内板处，采用圆弧形中空结构，柔韧性强，与舱体贴合性更好。
	

	12
	密封门转轴要求：密封门固定采用上下转轴方式，隐藏式结构，转轴整体置于设备内部，开关闭合顺畅无阻滞，外形更简洁美观。
	

	13
	风机要求：采用交流离心风机，电容感应启动，长效免维护，顶风机风量≥1900m³/h，最大静压≥700Pa，噪音≤75dB，顶风机与出风口联接，采用锥形结构设计，最大限度减少风量损耗。
	

	14
	风压开关：风压开关最小启动压力：标准20Pa，设定点及间隙可调整，最小启动间隙10Pa，范围20～300Pa。当风机故障或运行中密封门开启时，风压过低，风压开关启动，蜂鸣器报警，显示屏提示报警信息，程序停止运行，直至故障排除。
	

	15
	过热保护：设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能，采用知名品牌过热保护器，。保护阶段，程序停止运行，排出故障后，方可正常使用。
	

	16
	加热器要求：采用电加热方式，分布在侧风道内，减小占用空间，加热器数量≥6根，设备整体加热功率≥4.9kw，加热箱加装品牌温度探头，精准测量空气温度，加热管含过热保护，避免安全隐患。加热箱外部粘贴隔热保温层，采用橡塑海绵
	

	17
	控制系统要求：采用高性能32位控制器，具有多个RS485/232接口，方便扩展设备功能
	

	18
	显示屏：液晶显示屏；任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能；工业级单片机芯片，100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；按键操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能；
	

	19
	程序设定：内置≥10套程序，≥4套默认程序（导管、器械、玻璃器皿、湿化瓶），用户可根据需求自行调节参数。干燥温度设置范围40℃～99℃，干燥时间设置范围1～999min，各程序参数均可调节，用户可根据需求自行设置。
	

	20
	温度采集：采用双芯温度采集系统，控温稳定；采用PID间断式的控温方式，控温精度≤±1℃
	

	21
	待机冷却功能：程序运行结束后，若温度过高，设备自动冷却，防止烫伤。
	

	22
	断电记忆功能：设备断电后可以记忆断电前的运行状态，恢复供电后继续断电前的程序。
	

	
	
	


