	显微镜技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	使用场景：适用于手外科、整形外科、计划生育科，男科，妇科等血管吻合的显微手术
	

	2
	双人双目180°体位，同光路、同倍率、同视场。
	

	3
	目镜：12.5X/22B
	

	4
	工作距离：200mm、250mm
	

	5
	目距调节范围：44~80mm
	

	6
	放大倍率：10X、8X
	

	7
	视场直径：Φ27.5mm、Φ34.4mm
	

	8
	LED照明系统，照明类型：0°同轴冷光源照明
	

	9
	物面最大光照度：30000~60000LX
	

	10
	支架升降范围：弹簧臂调节范围370mm、物镜距离地面最低820mm，最高1190mm，电动微动升降范围40mm


	

	11
	电动微动升降速度2.5mm/s（脚踏电动升降），方向调节范围：水平±1800
	

	12
	横臂最大回转半径800mm，横臂伸展长度1000mm
	

	13
	电源电压：220V±10%，50Hz
	

	14
	产品质量保证应提供lS09001和lS013485质量体系认证证书或欧盟CE认证。
	


